## List1
| segment | voxel count CT | volume mm3 CT | volume cm3 CT | voxel count SPECT | volume mm3 SPECT | volume cm3 SPECT | Min | Max | Mean | Median | Standard Deviation
ACSCRR_60 views | inj_strikacka | 6881 | 16405.6 | 16.4056 | 195 | 16803.8 | 16.8038 | 2123 | 8744 | 5683.24 | 5551 | 1764.77 | 3559.22 | 16383 | 16.383
[5 empty] | actual frame duration [s]: | 30
počet impulsu ve VOI na 60 views:
1108231.8
četnost impulsu ve VOI na 60 views (čas je pouze na 30 views páč dvě hlavy):
1231.3687
aktivita v den kalibrace:
26.602
[5 empty] | Citlivost: | 46.2886 | cps/MBq